## 实训室运动
序号 | 名称 | 功能概述 | 单位 | 数量 | 产品功能
1 | 多体位康复训练床 | 一、正常工作条件 1) 环境温度：+5 ℃～+40 ℃； 2) 相对湿度：≤80%； 3) 大气压力：860 hPa～1060 hPa； 4) 电源：AC220 V±22 V、50 Hz±1 Hz。 二、主要技术指标和参数 1) 外形尺寸：2020mm×650mm×490mm 2) 床面高度调节范围：490mm～770mm 3) 头板翻转角度：-20°～40° 4) 腿板翻转角度：0°～40° 5) 床板总尺寸：2020mm×620mm 6) 头板尺寸：360mm×620mm 7) 背板尺寸：530mm×620mm 8) 腿板尺寸：1050mm×620mm 9) 床板安全工作载荷/N：1700N 10) 升降床架的安全工作载荷/N：2200N 11) 床的质量：130kg 12）输入功率：200VA 三、产品用途 用于手法治疗时所需体位的诊断摆放。 | 张 | 1 | 用于手法治疗时所需体位的诊断摆放
2 | 电动升降起立床 | 一、产品组成 由床架、机械支撑部件、电动控制装置、固定保护装置、脚轮组成 二、正常工作条件 1） 环境温度：+5℃～+40℃； 2） 相对湿度：≤80%； 3） 大气压：860 hPa～1060 hPa； 4） 电源电压：AC220 V±22 V，电源频率：50 Hz±1 Hz。 三、主要技术指标和参数 1）外形尺寸：1940mm×795mm×1015mm 2）床面高度：550mm 3）床面宽度：605mm 4）脚托板翻转角度： a）内翻、外翻调节角度：0°～15° b）背屈、跖屈调节角度：0°～15° c）内收、外展调节角度：0°～22° 5）床板翻转最大可调夹角 ：≤85° 6）床板安全工作载荷/N：1700 7）升降床架的安全工作载荷/N：2200 8）输入功率：300VA 四、产品用途 适用于脑卒中引起的下肢功能障碍患者康复站立辅助训练。 | 张 | 1 | 直立康复训练
3 | 上肢关节被动训练器 | 一、产品组成 由主机体、手持操作器、控制面板、高度调节杆、前臂可调握手柄、前臂支架、上臂支架、上臂固定座、绑带、高度调节杆组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）/mm：700×700×820 2）运行角度设定范围/°：0～150 3）角速度设定范围/（°/s）：≤10（分9档） 4）肘关节活动支架可调距离/mm：130 5）肩关节活动支架可调距离/mm：180 6）训练时间设定范围/min：0～240（设置范围）或连续4h运行 7）牵引力矩：大、中、小（三档） 8）额定载荷/N：50 9）输入功率/VA：70 三、产品用途 适用于对上肢关节功能障碍患者进行康复训练。 | 台 | 1 | 适用于对上肢关节功能障碍患者进行康复训练
4 | 下肢关节被动训练器 | 一、产品组成 由主机体、手持操作器、控制面板、大腿支撑杆、小腿支撑杆、绑带、脚托板及鞋套部件组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）/mm：900×320×420 2）额定载荷/N：200 3）膝关节屈曲角度设置范围/°：0～120 4）运动角速度范围/（°/s）：≤10（分9档） 5）训练时间/min：0～240（设定范围）或连续4h运行 6）牵引力矩：大、中、小（三档） 7）大腿支架长度可调距离/mm：180 8）小腿支架长度可调距离/mm：170 三、产品用途 适用于下肢关节功能障碍患者进行康复训练。 | 台 | 1 | 适用于下肢关节功能障碍患者进行康复训练
5 | 多功能训练器 | 一、产品组成 1）前臂康复训练器 2）腕关节康复训练器 3）肩关节康复训练器 4）复式墙拉力器 二、主要技术指标和参数 1）框架外形尺寸（长×宽×高）：1810mm×1450mm×1730mm 2）★升降装置外壳材质要求：ABS工程塑料；总成材质要求：铝合金压铸一次成型（提供质量监督检验机构出具的检验报告予以佐证） 三、产品特性 1）可进行前臂、腕关节、肩关节、四肢的肌力训练及上肢的组合训练。 2）运动阻力可调。 3）进行肩关节训练时力臂可调。 4）进行前臂、腕关节、肩关节训练时，手握持装置的高度可调，以适应不同身高和臂长的人群。 四、产品用途 用于对关节功能障碍患者进行康复训练。 | 套 | 1 | 用于对关节功能障碍患者进行康复训练
6 | 偏瘫康复器 | 一、产品组成 由滑轮、绳索、拉环、立架、脚踏、脚踏板组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：875mm×480mm×1675mm； 2）拉环行程：≥350mm； 3）绳索、拉环额定载荷：500N； 4）滑轮额定载荷：1000N； 5）脚踏板额定载荷：2000N。 三、产品用途 用于对关节功能障碍患者进行康复训练。 | 台 | 1 | 用于对关节功能障碍患者进行康复训练
7 | 骑马训练器 | 主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：940mm×800mm×1100mm； 2）座垫中心至脚踏板距离：550mm； 3）座垫上下伸展高度范围：600mm～830mm； 4）额定承载：2000N。 产品用途 用于对腿部肌肉进行训练，使训练者的肌肉力量得到加强。 | 台 | 1 | 用于对关节功能障碍患者进行康复训练
8 | 训练用阶梯 | 一、产品组成 由阶梯架、阶梯、阶梯扶手、平台支架、平台、平台扶手、扶手座组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：3320mm×800mm×1360mm； 2）梯面高度：100mm、120mm； 3）扶手高度调节范围：0～310mm； 4）阶梯踏板安全工作载荷：100㎏。 三、产品特性 1）扶手高度可调，适合不同身高人群进行训练。 2）配合矫正镜，可进行步态矫正训练。 四、产品用途： 适用于提高患者日常上下楼梯的功能训练。 | 套 | 1 | 用于对关节功能障碍患者进行康复训练
9 | 平行杠 | 一、产品组成 由扶手杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、缓冲斜坡、底架组合、矫正板组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：3350mm×855mm×780mm； 2）两扶手杆中心调节范围：310mm～650mm； 3）扶手杆直径：φ38mm； 4）脚踏板安全工作载荷：100 kg； 5）矫正板踩踏面相对于水平面的夹角：150。 三、产品特性 1）扶手杆高度可调，适合不同身高人群进行训练。 2）扶手杆宽度可调，适用于不同体型人群进行训练。 3）底座两端设计有斜坡，方便受训者上下。 四、产品用途 用于体育训练场和医院康复科步行康复训练。 | 套 | 1 | 用于对关节功能障碍患者进行康复训练
10 | 划船运动器 | 主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：1300mm×565mm×800mm 2）油缸力值调节档数：12档 3）座垫中心至脚踏板轴线距离：700mm～1050mm 4）把手至油缸力点距离：410mm、460mm、510mm 5）后横杆处座垫至地面距离：210mm、250mm、290mm、330mm 6）额定承载:2000N 产品用途 适用于腰背肌、上肢屈肌群、下肢伸肌群的肌力及耐力训练。 | 架 | 1 | 用于对关节功能障碍患者进行康复训练
11 | 液压踏步器 | 主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：920m×410mm×（1165～1315）mm 2）带扭腰盘及哑铃 3）扶手高度调节范围：1165mm～1315mm 4）两扶手中心距离：430mm 5）哑铃质量及数量：2磅/个，2个；3磅/个，2个 6）扭腰盘旋转角度：360° 7）油缸力值调节档数：12 8）额定承载：2000N 产品特性 1）扶手高度可调，适合不同身高的受训者。 2）运动阻力分12档可调，适应不同肌力人群使用。 3）可进行扭腰训练。 4）可显示训练时间、速度等训练数据，方便了解训练情况。 5）下肢训练的同时，双手举动哑铃，可进行上肢训练。 产品用途 用于对脚部（及腿部）肌肉力量进行训练、还可用于对腰部活动度的训练，使训练者下肢力量、腰部力量得到加强或者恢复。 | 台 | 1 | 用于对关节功能障碍患者进行康复训练
12 | 系列沙袋 | 产品组成 由绑式沙袋、搁架、脚轮组成。 主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：668mm×415mm×750mm（不含沙袋） 2）沙袋质量及数量： 0.5kg/2个、0.75kg/2个、1.0kg/2个、1.5kg/2个、2.0kg/2个、2.5kg/2个，共12个 产品用途 适用于辅助患者进行肌力训练。 | 套 | 1 | 用于对关节功能障碍患者进行康复训练
13 | 系列沙袋 | 主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：668mm×415mm×750mm（不含沙袋） 2）沙袋质量及数量： 1.0kg/2个、1.5kg/2个、2.0kg/2个、2.5kg/2个、3.0kg/2个、5.0kg/2个，共12个 产品用途 通过负重进行上下肢肌力训练。 | 套 | 1 | 用于对关节功能障碍患者进行康复训练
14 | 系列哑铃 | 一、产品组成 由哑铃、哑铃架组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：810mm×525mm×765mm （不含哑铃） 2）哑铃质量及数量： 1磅/件，共6个； 2磅/件，共4个； 3磅/件，共4个； 4磅/件，共2个； 5磅/件，共2个 三、产品用途 适用于肌力和医疗体操训练。 | 套 | 1 | 用于对关节功能障碍患者进行康复训练
15 | OT综合训练工作台 | 一、产品组成 主要由上肢协调功能练习器、分指板、分指板、铁棍插板、木插板、套圈、木制图形插板、木制图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮等组成。 二、主要技术指标和参数 1）侧板展开时外形尺寸（长×宽×高）：1840mm×1035mm×910mm 2）侧板高度调节范围：345mm～735mm 3）侧板角度调节范围：0°～90° 4）★工作台材质要求：ABS工程塑料（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证） 三、产品特性 1）侧板高度可调，适合不同身高人群使用。 2）侧板可快速拆卸，节省存放空间。 3）配有带刹脚轮，方便移动。 4）12套训练器材组合搭配，可进行综合训练。 6）训练结束后各器具可整理、收集在柜中，节约放置空间。 四、产品用途 适用于改善手指功能、提高眼手协调功能，训练感知能力及大脑对图形的识别能力，训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力。 | 套 | 1 | 适用于改善手指功能、提高眼手协调功能，训练感知能力及大脑对图形的识别能力，训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力。
16 | 腕指牵伸肌力训练器 | 一、主要技术指标和参数： 外形尺寸（长×宽×高）/mm 400×200×180AP 二、产品用途： 用于腕指关节功能障碍的患者进行康复训练。 三、产品功能： 1.掌指关节牵伸：实现多手指同时牵伸或单独手指牵伸，起到防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形的作用。 2.腕关节牵伸：防止和矫正屈腕肌痉挛或挛缩畸形。 3.可进行腕关节掌曲和背曲的肌力、关节活动度、耐力训练。 4.可进行多手指屈伸、单独手指屈伸训练，起到训练掌指关节指关节的肌力、关节活动度、耐力的作用。 5.阻力可调，牵伸力度可调。 6.支架臂托高度上下可调、角度前后可调，指套位置前后可调、范围可调，满足不同年龄段患者的使用需求。 | 个 | 1 | 用于腕指关节功能障碍的患者进行康复训练
17 | 分指板 | 主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：222mm×222mm×30mm 2）指板间距：26mm 产品用途 防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形。 | 只 | 1 | 防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形
18 | 分指板 | 主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：222mm×222mm×60mm 2）指板间距：26mm 产品用途 防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形。 | 只 | 1 | 防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形
19 | 上肢协调功能练习器 | 主要技术指标和参数 外形尺寸（长×宽×高）：800mm×200mm×450mm 产品用途 训练上肢稳定性、协调性功能，提高上肢的日常活动能力。 | 台 | 1 | 训练上肢稳定性、协调性功能，提高上肢的日常活动能力
20 | 手指功能训练器 | 主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：400mm×250mm×105mm 2）配置小锥体（直径×长度）及数量：Φ45mm×120mm，3个 3）大锥体（直径×长度）及数量：Φ90mm×200mm，1个 4）齿圈直径及数量：Φ150mm，1个 5）握力圈直径及数量：Φ70mm，1个 产品用途 提高手指的作业活动能力。 | 套 | 1 | 提高手指的作业活动能力
21 | 手功能组合训练箱 | 一、产品组成 主要由木插棍、玻璃球、铁插棍、螺栓、螺母、握力圈、握力器、防盗扣、箱搭扣、模拟插头插座、锁搭扣及挂锁、台锁、窗插销、窗钩等14种训练用具组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：550mm×400mm×140mm 2）木插棍外形尺寸及数量：（大:Φ26mm，3根）、（中：Φ18mm，4根）、（小：Φ13mm，5根） 3）玻璃球数量：大（4个）、中（5个）、小（5个） 4）铁插棍外形尺寸及数量：（大：Φ8mm×60mm）、（中：Φ6mm×60mm）、（小：Φ4mm×60mm），各21个 5）螺栓外形尺寸及数量：M8×40（5只）、M6×40（3只） 6）螺母外形尺寸及数量：M8（6只）、M6（6只） 三、产品用途 适用于眼、手协调功能训练。 | 套 | 1 | 适用于眼、手协调功能训练
22 | 木插板 | 主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）（大）：345mm×280mm×105mm，棒φ26mm×100mm，20根 2）外形尺寸（长×宽×高）（中）：220mm×170mm×95mm，棒φ18mm×90mm，20根 3）外形尺寸（长×宽×高）（小）：170mm×140mm×85mm，棒φ14mm×8mm，20根 产品用途 通过将木棒准确地插到位，训练眼、手的协调功能。 | 套 | 1 | 通过将木棒准确地插到位，训练眼、手的协调功能
23 | 木插板 | 主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：600mm×290mm×（130mm～295mm） 2）棒：φ26mm×100mm，10根 3）棒：φ18mm×90mm，14根 4）棒：φ14mm×80mm，18根 5）底板角度调节：15°、25°、30°、35°、40 产品用途 通过将木棒准确地插到位，训练眼、手的协调功能。 | 套 | 1 | 通过将木棒准确地插到位，训练眼、手的协调功能
24 | 铁棍插板 | 主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：200mm×120mm×48mm 2）铁棍尺寸（直径×长度）：（小：Φ4mm×60mm，18根）、（中：Φ6mm×60mm，15根）（大：Φ8mm×60mm，15根） 产品用途 适用于眼与手的协调功能训练。 | 套 | 1 | 适用于眼与手的协调功能训练
25 | 上肢推举康复训练器 | 主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：845mm×480mm×515mm 2）支架与底座可调角度：≥60° 3）手柄推拉距离：410mm 产品用途 适用于对关节功能障碍患者进行康复训练。 | 台 | 1 | 适用于对关节功能障碍患者进行康复训练
26 | 肩抬举训练器 | 主要技术指标和参数 1）架外形尺寸（长×宽×高）：（710mm～420mm）×550mm×（170mm～730mm） 2）棍棒（直径×高度）：Φ28mm×1000mm 3）支架角度调节为9档：10°～90° 4）支架高度调节分6档：每档90mm 产品用途 通过将棍棒置于不同高度训练上肢抬举功能，可在棍棒两端悬挂沙袋，以增加抗阻力。 | 台 | 1 | 通过将棍棒置于不同高度训练上肢抬举功能，可在棍棒两端悬挂沙袋，以增加抗阻力
27 | 手平衡协调训练器 | 主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：300mm×250mm×65mm 2）滚球尺寸：Φ10mm，2件 3）起始号码：1～36 产品用途 适用于手、眼协调功能的训练。 | 套 | 1
28 | 腕部功能训练器 | 主要技术指标和参数 1）盒子外形尺寸（长×宽×高）：425mm×230mm×105mm 2）配以下6种训练组件： 圆单手滚筒外形尺寸（直径×高度）：Φ42mm×185mm 短圆滚筒外形尺寸（直径×高度）：Φ42mm×85mm 扁单手滚筒外形尺寸（直径×高度）：Φ32mm×110mm 带绑带滚筒外形尺寸（长×宽×高）：140mm×60mm×30mm 圆双手滚筒（直径×高度）：Φ42mm×240mm 扁方滚筒（长×宽×高）：140mm×30mm×25mm 产品用途 适用于腕部肌肉及关节活动度的训练。 | 套 | 1
29 | OT桌 | 一、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：1200mm×800mm×605mm 2）桌面升降范围：605～845mm 3）桌面尺寸（长×宽）：1200mm×800mm 4）手柄转动力矩：≤10N•m 二、产品功能 1）桌面高度可调，适合不同身高人群使用。 2）配模拟作业工具，可进行手工作业训练。 三、产品用途 作业训练用桌，桌面高度可按需进行调节，配模拟作业工具一套。 | 张 | 3 | 作业训练用桌，桌面高度可按需进行调节，配模拟作业工具一套
30 | 可调式砂磨板及附件 | 一、产品组成 由台板、角度调节装置、底架、附件组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：1040mm×840mm×855mm（不含附件） 2）砂磨板可调角度：60° 3）★点压式开关控制台面升降角度调节（提供质量监督检验机构出具的检验报告予以佐证） 4）附件：砂磨斗、摇磨具、单手推板、单手磨具，各1只 三、产品用途 适用于对关节功能障碍患者进行康复训练。 | 套 | 1 | 适用于对关节功能障碍患者进行康复训练
31 | 重锤式手指肌力训练桌 | 一、产品组成 由底架、指套、滑轮、绳索、桌面、重锤（四组）组成。其中每组重锤分别由质量为100g、200g、300g、500g的四件重锤组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：810mm×610mm×1100mm 2）重锤质量：100g、200g、300g、500g 二、产品用途 用于手指肌力训练和手指关节活动度训练。 | 张 | 1 | 用于手指肌力训练和手指关节活动度训练
32 | 数字化智慧OT评估与训练系统 | 一、产品组成 由底座、升降柱、触摸屏、操作系统组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：1005mm×910mm×1160 mm 2）升降柱升降行程：650mm 3）显示器翻转角度：0°～90° 4）使用人员高度范围：1200mm～1900mm 5）训练时间设定范围：5 min～45 min 6）输入功率：350W 7）多点触摸训练系统 ≥43寸LED液晶屏 8）电源电压：AC220 V，电源频率：50 Hz 9）操作系统为Windows 7专业版或以上，分辨率1920×1080 三、产品特性 1）提供Brunnstrom评定量表、徒手肌力检查评估、MMSE评估、Berg平衡评定、简化Fugl-Meyer运动功能评定、精细运动功能评估等11种评估量表。 2）游戏化智慧评估，智能排序训练，测试平台包含：注意力(选择性注意，集中性注意，分配性注意)、记忆力(短时记忆，形象记忆，空间记忆)、空间知觉(视觉浏览，视觉追踪，镜像空间)、数的能力(数的认知，计数能力，运算能力)、上肢运动(运动控制，运动范围，双手协同)5大模块的智能化评估。 3）高级脑功能互动训练：训练平台包含注意力、记忆力、空间知觉、数的能力、分类认知、上肢运动、问题解决、日常生活、互动游戏、休闲益智等多功能训练模块。 4）丰富的精细运动控制、上肢大关节运动控制和认知、脑功能结合训练，能够提供丰富的动画显示、声音播放。 5）多人互动游戏，增加训练趣味性。 6）记录并可详细查看评估结果、训练结果报表，以可视化图表的形式，呈现更加直观。 7）错误题库记录各时间段分类模块下的错题，可进行错题再强化学习。 8）多功能用户管理模式：用户管理能管理多种角色的信息，可新增、删除、修改角色信息，设定不同权限，多重保护各个用户的个人资料。 四、配套智能设备 智能体感OT球 1套 4.1、产品组成 主要由平板电脑、压力传感球（16-20cm)、充气泵等组成。 4.2、软件运行环境 1) 存储容量：11.78GB； 2) 操作系统为Android7.0； 4.3、主要技术指标和参数 1）外形尺寸：10寸 2)可新建50个账号 4.4、产品功能： playball运用智能传感技术，将传统物理治疗融入至多媒体游戏中，以压力传感球为媒介，针对肢体运动功能障碍人群提供手部抓握、协调能力、上下肢肌肉锻炼、关节活动度等训练，摒弃传统训练的单调与乏味，给予用户新颖有趣的训练体验。 1.物理治疗与可视化游戏相结合：系统包含6个训练游戏，将临床物理治疗融入至趣味游戏当中，生动有趣，相比单一的临床康复训练更能激发训练者的新鲜感与积极性。 2.★通过挤压或滚动压力传感球，无线实时反馈信号至平板电脑软件。（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证） 3.★智能测试：实时测量挤压力量数据、最近的训练数据、最大力量数据、精准度数据、最好成绩数据、活跃时间数据。（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证） 4.账号管理：机构版首次登陆账号即为管理员，管理员账号可查看所有子账户ID、训练记录、并可导出用户训练数据。 | 台 | 1
33 | 铁皮柜 |  | 个 | 2

## 实训室肢体
序号 | 名称 | 功能概述 | 单位 | 数量 | 产品功能
1 | 按摩床 | 一、产品组成 由头枕、床面、床架、调节螺栓组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：1900mm×600mm×600mm 2）安全工作载荷：100kg 三、产品用途 适用于康复师对受训者进行手法按摩。 | 张 | 1 | 适用于康复师对受训者进行手法按摩
2 | 多体位康复训练床 | 一、正常工作条件 1) 环境温度：+5 ℃～+40 ℃； 2) 相对湿度：≤80%； 3) 大气压力：860 hPa～1060 hPa； 4) 电源：AC220 V±22 V、50 Hz±1 Hz。 二、主要技术指标和参数 1) 外形尺寸：2020mm×650mm×490mm 2) 床面高度调节范围：490mm～770mm 3) 头板翻转角度：-20°～40° 4) 腿板翻转角度：0°～40° 5) 床板总尺寸：2020mm×620mm 6) 头板尺寸：360mm×620mm 7) 背板尺寸：530mm×620mm 8) 腿板尺寸：1050mm×620mm 9) 床板安全工作载荷/N：1700N 10) 升降床架的安全工作载荷/N：2200N 11) 床的质量：130kg 12）输入功率：200VA 三、产品用途 用于手法治疗时所需体位的诊断摆放。 | 张 | 1 | 用于手法治疗时所需体位的诊断摆放
3 | 推胸训练器 | 主要技术指标和参数 1）器械主架：管材采用（40*80*T2.5）平椭圆管（φ50*T2.5）圆管，材质Q235； 2）外观造形：外观精致，结构简约； 3）运动轨迹：液压油缸6档位调节阻力，顺畅的运动轨迹更符合人体工学原理； 4）靠背、坐垫：采用汽车工艺，聚氨酯发泡一次成型坐垫，质感柔软，超纤皮革贴合表面，皮革颜色可以根据喜欢定制搭配； 5）把手装饰盖：采用铝合金材质 Size: L-1020mm W-780mm H-1630mm N.W：53kgs。 产品用途 用于肘关节及胸背部康复训练。训练肌肉：前三角肌、胸大肌、肱三头肌、背阔肌、肱二头肌。 | 台 | 1 | 用于对关节功能障碍患者进行康复训练
4 | 伸腿训练器 | 主要技术指标和参数 1）器械主架：管材采用（40*80*T2.5）平椭圆管（φ50*T2.5）圆管，材质Q235； 2）外观造形：外观精致，结构简约； 3）运动轨迹：液压油缸6档位调节阻力，顺畅的运动轨迹更符合人体工学原理； 4）靠背、坐垫：采用汽车工艺，聚氨酯发泡一次成型坐垫，质感柔软，超纤皮革贴合表面，皮革颜色可以根据喜欢定制搭配； 5）把手装饰盖：采用铝合金材质 Size: L-1290mm W-760mm H-1330mm N.W：54kgs。 产品用途 用于膝关节的康复训练。训练肌肉：股四头肌、腘绳肌。 | 台 | 1 | 用于对关节功能障碍患者进行康复训练
5 | 深蹲训练器 | 主要技术指标和参数 1）器械主架：管材采用（40*80*T2.5）平椭圆管（φ50*T2.5）圆管，材质Q235。 2）外观造形：外观精致，结构简约。 3）运动轨迹：液压油缸6档位调节阻力，顺畅的运动轨迹更符合人体工学原理 4）靠背、坐垫：采用汽车工艺，聚氨酯发泡一次成型坐垫，质感柔软，超纤皮革贴合表面，皮革颜色可以根据喜欢定制搭配。 5）把手装饰盖：采用铝合金材质 Size: L-1760mm W-720mm H-1340mm N.W：62kgs 产品用途 用于膝关节的康复训练。训练肌肉：股四头肌、腘绳肌，臀部肌群。 | 台 | 1 | 用于对关节功能障碍患者进行康复训练
6 | 股四头肌训练椅 | 一、产品组成 由椅架、固定带、靠背、分度盘、分度定位销、小腿支架、卡箍、配重块、扶手、椅座、配重支架、升降支架、辅助手柄、小腿托组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：1128mm×1110mm×1070mm； 2）座面高度：620mm； 3）座面深度：480mm； 4）座面宽度：540mm； 5）升降支架可调距离：150mm； 5）小腿垫可调距离：435mm； 6）助力手柄可调距离：285mm； 7）手柄直径：Φ30mm； 8）小腿支架摆动角度：≥120°； 9）座垫额定承载：2000N； 10）靠背垫额定承载：750N； 11）哑铃片质量及数量：4磅/片 10片 三、产品特性 1）小腿支架摆动范围可调。 2）运动阻力可通过哑铃片进行调节。 3）靠背垫有坐式和躺式两种状态，可以座姿和卧姿进行训练。 4）小腿支架高度、小腿垫高度、助力手柄高度可调，适合不同身高人群进行训练。 四、产品用途 适用于对关节功能障碍患者进行康复训练。 | 张 | 1 | 用于对关节功能障碍患者进行康复训练
7 | 肘关节牵引训练椅 | 主要技术指标和参数 1）外形尺寸：1050mm×1340mm×1000mm； 2）升降支架调节距离：85mm； 3）前臂垫调节距离：230mm； 4）角度调节支架调节角度：20°； 5）靠背垫调节角度：10°； 6）前臂支架调节角度：145°； 7）哑铃片质量及数量：4磅/块，共6块； 8）座垫额定承载：2000N。 产品用途 适用于对关节功能障碍患者进行康复训练。 | 张 | 1 | 用于对关节功能障碍患者进行康复训练
8 | 踝关节训练器 | 一、产品组成 由靠背垫、操纵杆、座位垫、脚踏板及绑带、底座组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：1120mm×670mm×805mm； 2）座位：高度450mm，宽度500mm； 3）座垫前后可调距离：100mm； 4）脚踏板背屈跖屈转动角度：85°； 5）靠背垫额定承载：750N； 6）座位垫额定承载：2000N。 三、产品特性 1）坐垫前后距离可调，以适应不同身高体型的人群使用。 2）可通过手柄的前后运动带动脚踏板运动，进行踝关节训练。 四、产品用途 适用于对关节功能障碍患者进行康复训练。 | 台 | 1 | 用于对关节功能障碍患者进行康复训练
9 | 蝴蝶机训练器 | 主要技术指标和参数 1）器械主架：管材采用（40*80*T2.5）平椭圆管（φ50*T2.5）圆管，材质Q235； 2）外观造形：外观精致，结构简约； 3）运动轨迹：液压油缸6档位调节阻力，顺畅的运动轨迹更符合人体工学原理； 4）靠背、坐垫：采用汽车工艺，聚氨酯发泡一次成型坐垫，质感柔软，超纤皮革贴合表面，皮革颜色可以根据喜欢定制搭配； 5）把手装饰盖：采用铝合金材质 Size: L-990mm W-720mm H-1290mm N.W：55kgs。 产品用途 用于肩关节及胸背部康复训练。训练肌肉：胸大肌、三角肌、菱形肌、斜方肌。 | 台 | 1 | 用于对关节功能障碍患者进行康复训练
10 | 伸腿训练器 | 主要技术指标和参数 1）器械主架：管材采用（40*80*T2.5）平椭圆管（φ50*T2.5）圆管，材质Q235； 2）外观造形：外观精致，结构简约； 3）运动轨迹：液压油缸6档位调节阻力，顺畅的运动轨迹更符合人体工学原理； 4）靠背、坐垫：采用汽车工艺，聚氨酯发泡一次成型坐垫，质感柔软，超纤皮革贴合表面，皮革颜色可以根据喜欢定制搭配； 5）把手装饰盖：采用铝合金材质 Size: L-1290mm W-760mm H-1330mm N.W：54kgs。 产品用途 用于膝关节的康复训练。训练肌肉：股四头肌、腘绳肌。 | 台 | 1 | 用于对关节功能障碍患者进行康复训练
11 | 转体训练器 | 主要技术指标和参数 1）器械主架：管材采用（40*80*T2.5）平椭圆管（φ50*T2.5）圆管，材质Q235。 2）外观造形：外观精致，结构简约。 3）运动轨迹：液压油缸6档位调节阻力，顺畅的运动轨迹更符合人体工学原理 4）靠背、坐垫：采用汽车工艺，聚氨酯发泡一次成型坐垫，质感柔软，超纤皮革贴合表面，皮革颜色可以根据喜欢定制搭配。 5）把手装饰盖：采用铝合金材质 Size: L-1020mm W-930mm H-950mm N.W：34kgs 产品用途 用于躯干旋转功能的训练。训练肌肉：腹外斜肌、腹内斜肌、竖脊肌。 | 台 | 1 | 用于对关节功能障碍患者进行康复训练
12 | 下肢康复训练器 | 主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：1500mm×580mm×1360mm 2）座垫前后调节距离：253mm（共11档，每档23mm） 3）阻尼调节档数：11档 4）座垫额定承载：2000N 5）座垫额定承载：2000N 产品用途 适用于对关节功能障碍患者进行康复训练。 | 台 | 1 | 用于对关节功能障碍患者进行康复训练
13 | 肢体康复训练器 | 主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：520mm×460mm×560mm 2）拉手杆高度调节距离：330mm 3）曲柄调节角度：80° 4）扶手/脚踏的额定承载：200N 5）扶手额定承载:1000N（垂直力）、500N（水平力） 产品特性 1）配有脚轮及可调式拉手杆，方便移动。 2）阻力可调，以适应不同肌力人群使用。 3）配有电子表显示时间等训练数据。 4）可进行上下肢训练。 产品用途 适用于对关节功能障碍患者进行康复训练。 | 台 | 1 | 用于对关节功能障碍患者进行康复训练
14 | 液压式踏步器 | 一、产品组成 由电子表、扶手、油缸、脚踏板、机架组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：820mm×780mm×1300mm 2）两扶手中心距离：630mm 3）扶手高端中心离地高度：1020mm 4）两踏脚板中心距离：210mm 5）踏板安全工作载荷：100㎏ 6）油缸力值调节档数：12档 7）油缸的工作行程：80mm 一、产品特性 1）运动阻力分12档可调，适应不同肌力人群使用。 2）可显示训练时间、速度等训练数据，方便了解训练情况。 二、产品用途 用于对脚部（及腿部）肌肉力量进行训练，使训练者下肢力量得到加强或者恢复。 | 台 | 1 | 用于对关节功能障碍患者进行康复训练
15 | 活动平板 | 主要技术指标和参数 1）外形尺寸：1390mm×610mm×1250mm（平放），640mm×610mm×1250mm（折叠） 2）扶手杆之间宽度：570mm 3）扶手杆高度：950mm 4）跑步带宽度：330mm 5）平板组件倾斜度与水平夹角：10° 6）跑步板额定承载：2000N 产品用途 借助下肢力量带动平板进行耐力训练，步态训练、下肢关节活动范围训练，也可用于正常人室内跑步健身运动。 | 台 | 1 | 用于对关节功能障碍患者进行康复训练
16 | 站立架 | 一、产品组成 由支脚、支撑托、支撑架组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：740mm×800mm×950mm 2）台面高度调节距离：200mm 3）胸托架前后调节距离：60mm 4）背托架前后调节距离：200mm 5）膝部托架调节距离：170mm 6）臀部垫额定承载：1000N 7）绑带额定承载：1000N 8）脚踏板额定承载：2000N 三、产品特性 1）台面高度、胸托和背托前后可调，方便不同身高和体型的人群使用。 2）受训者双臂可放在台面上，训练的同时可进行书写阅读等活动。 四、产品用途 适用于行动障碍患者的辅助行走或站立，进行康复训练。 | 台 | 1 | 用于对关节功能障碍患者进行康复训练
17 | 下肢功率车 | 主要技术指标和参数 1）外形尺寸：1150mm×505mm×1250mm 2）座位上下调节范围：730mm～980mm(9档) 3）阻尼调节档数：8档 4）座垫额定承载:2000N 产品特性 1）采用类自行车踩踏运动锻炼下肢关节活动功能。 2）运动阻力可调。 3）前扶手架角度及座位上下高度可调，可进行骑式训练，并适合不同身高人群使用。 4）可显示训练时间、速度、距离、热量等数据。 产品用途 用于健身和康复，训练腿部肌肉和腿部关节的活动能力，增强腿部力量。 | 辆 | 1 | 用于对关节功能障碍患者进行康复训练
18 | 颈牵扭腰按摩器 | 外形尺寸/cm：98×99.5×（192.5～210）（平放） 牵引架上下调节范围/cm：0～17.5 颈牵挂钩前后调节范围/cm：0～22 抓握杆高度调节范围/cm：0～45 牵引力a：分四档：4磅、8磅、12磅、16磅 座椅、扭腰盘额定承载:2000N 脚部按摩器额定承载：750N （哑铃片共计4块，可配两块一组或四块一组） 注：牵引力a仅指哑铃片的质量，不计吊架、颈托、哑铃片的支承架等的质量。 用于颈椎的牵引治疗、腰部的肌肉训练、背部及脚部的按摩。 | 张 | 1 | 用于颈椎的牵引治疗、腰部的肌肉训练、背部及脚部的按摩
19 | 牵引网架 | 一、产品组成 由网架、绳索、吊带、拉手、绑带、床面、可调床脚、脚轮组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：2200mm×1150mm×2100mm 2）网架额定载荷：800N 3）床面额定载荷：2000N 4）床面高度：470mm 5）床面宽度：1120mm 三、产品功能 1）可借助牵引装置进行肢体牵引训练。 2）配备PT训练床，可以平躺姿势进行训练。 3）配有沙袋可进行肌力训练。 4）配有脚轮，方便移动。 四、产品用途 适用于肌力、关节活动度和放松调整训练，也可进行牵引训练。 | 台 | 1 | 适用于肌力、关节活动度和放松调整训练，也可进行牵引训练
20 | 放松按摩器 | 一、产品组成 主要由按摩机头、升降支架、调节螺钉、按摩绑带、固定支架、固定平板等组成。 二、正常工作条件 1) 环境温度：+ 5℃ ～ + 40℃； 2) 相对湿度：≤80%； 3) 大气压力：860 hPa～1060 hPa； 4) 工作电源：AC220 V±22 V，50 Hz±1 Hz。 三、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：790mm×480mm×900mm； 2）电机转速：1000r/min； 3）振动频率：960次/min； 4）振动幅值：±7.25mm； 5）额定输出功率:35W； 6）高度调节分8档，每档调节高度50mm。 四、产品用途 通过振动按摩放松全身肌肉，缓解肌肉疲劳，解除肌肉粘连。 | 台 | 1 | 通过振动按摩放松全身肌肉，缓解肌肉疲劳，解除肌肉粘连
21 | 微电脑穴脉刺激放松仪 | 一、产品组成 微电脑穴脉刺激放松仪由刺激仪主机、电源、使用说明书等组成。 二、主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：545mm×310mm×260mm 2）空载转速范围（r/min）：10—65 3）输入功率（VA）：60 4）额定承载（N）：750 三、产品用途 采用电机带动多节鼓型木棒旋转，对脚背、脚底及手掌处进行按摩。 | 台 | 1 | 采用电机带动多节鼓型木棒旋转，对脚背、脚底及手掌处进行按摩
22 | 神经肌肉电刺激仪 | 一、适用范围： 通过患者体表电刺激，进行神经肌肉训练。 二、技术参数： 1、正常工作条件 1）环境温度：+5℃～+40℃； 2）相对湿度：≤80%； 3）大气压力：860hPa～1060hPa； 4）内部电源：DC3.7V±0.4V，600mAh。 2、充电电源：AC220V，50Hz。 3、内置蓄电池，无需连接市电使用，满电最大输出状态下可连续输出≥4小时。 4、输出波形：双向对称方波。 5、脉宽范围：电刺激器任何模式下输出电流的脉宽均≤500μs。 6、频率范围：电刺激器任何模式下输出电流的频率均≤100Hz。 7、电流强度：0-140mA可调节，步进为1mA。 8、在500Ω的负载电阻下，任意模式下输出有效电流强度应不超过50 mA。 三、功能特点： 1、具有两种治疗模式，可通过电刺激器上的模式键进行手动切换，无需连接软件。 2、支持无线拓展功能，可拓展连接同品牌运动设备，并按照肌肉收缩时序进行输出。 3、A模式（镇痛模式），内设有镇痛相关的频率和脉宽，可用于缓解疼痛。 4、B模式（神经肌肉刺激模式），内设有提高肌力相关的频率和脉宽，可用于提高肌力，预防肌肉萎缩。 5、内置有固定的训练时长，模式A及模式B下训练时长均为20min。 6、电刺激器具有独立输出功能，可独立进行启停、模式切换，电流强度的调节等，无需连接手控器、手机或平板等。 7、电刺激具有5级电流强度指示灯，易于治疗师判断电流强度的大小。 8、电刺激器具有工作模式指示灯，当切换至不同治疗模式下显示不同的颜色以利于区分。 9、具有电极片脱落检测及保护功能，电极片脱落后电流输出停止，恢复待机状态，且工作状态指示灯闪烁提醒。 10、电刺激器背部具有磁扣，可吸附于磁扣式电极片并直接粘贴于皮肤上，运动过程中不脱落，无需绑带进行固定。 11、具有电池电量指示功能，当电压过低时电量指示灯会闪烁报警。 12、自动关机节能，当电刺激器处于待机状态下，5分钟无任何操作时，会自动关机，减少电量及机器的损耗。 | 台 | 1
23 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1、柜式一体机，配有1个触发器，1根四芯电极线，2根两导电极分别对应不同的治疗模式 2、仪器配有蝶形电极片和矩形电极片，蝶形电极片用于治疗和评估，矩形电极片用于训练 3、液晶屏显示，屏幕尺寸：115mm*65mm 4、评估功能，采用三角波和方波，通过500ms或1000ms两种脉冲方式, 适合不同程度的吞咽及构音障碍评估 5、辅极小脑顶核电刺激功能，采用脑电仿生低频电输出。基本频率: 23.81Hz 、15.87Hz 、15.87Hz、11.90Hz 6、电极脱落及插错报警功能 7、输出电参数： a) 输出电流：0～25mA，分50档连续可调，精度±20% b) 主电极开路输出电压：≤150V 8、具有四种输出模式：成人连续、儿童交替、手控触发、自动触发 8.1、成人连续模式 脉冲宽度：1-11档可调，100μs～300μs可调，脉冲间隔：100μs 脉冲频率：50Hz～100Hz可调，步距增量1Hz 8.2、儿童交替模式 脉冲宽度：1-11档可调，100μs～300μs可调，脉冲间隔：100μs 脉冲频率：50Hz～100Hz可调，步距增量1Hz 持续时间：≥1s 8.3、手持触发模式脉冲宽度：10ms～1000ms，分15档可调 8.4、自动触发模式脉冲宽度：10ms～1000ms，分15档可调；脉冲间隔1-5 档可调，即1-5s可调，步距增量1s 9、时间选择：1～99分钟可调，步距增量为1分，误差为±5% 10、设备连续工作时间大于8h | 台 | 1
24 | OT桌 | 主要技术指标和参数 1）外形尺寸（长×宽×高）：1200mm×800mm×605mm 2）桌面升降范围：605～845mm 3）桌面尺寸（长×宽）：1200mm×800mm 4）手柄转动力矩：≤10N•m 产品特性 1）桌面高度可调，适合不同身高人群使用。 2）配模拟作业工具，可进行手工作业训练。 产品用途 作业训练用桌，桌面高度可按需进行调节，配模拟作业工具一套。 | 个 | 3
25 | 言语功能检测处理系统（软件名称：构音评估与训练系统） | 一、产品组成 主要由单通道低通滤波器、★隔离变压器（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证）、麦克风、电脑主机、触摸式显示器、宽屏显示器、打印机、摄像头、音箱、键盘、鼠标、工作台和通讯电缆线组成。 二、正常工作条件 1) 环境温度：+10 ℃～+35 ℃； 2) 相对湿度：35%～75%； 3) 大气压力：860 hPa～1060 hPa； 4) 电源电压：AC220 V±22 V，电源频率：50 Hz±1 Hz。 5）软件运行平台 a) 电脑：兼容机； b) CPU：Core i3或以上； c) 内存：4 GB或以上； d) 硬盘：160 GB或以上； e) 显卡：集成显卡或以上； f) 声卡：集成声卡或以上； g) 操作系统：Windows7及以上； f) 开机预热时间：不少于2 min。 三、主要技术指标和参数 1) 单通道低通滤波器 a）增益/dB，分五档：20、25、30、35、40，每档误差：±1dB（100Hz～700Hz基频范围内） b) 低通滤波/KHz，分四档：5、10、15、20，每档误差：≤4% c) 当无信号输入时，静止噪声≤1mV， d）信号频率误差：±4%， e）电压误差：±5%。 2）外形尺寸：1200mm×700mm×750mm 3）输入功率：1000VA 四、产品用途 供医疗机构耳鼻喉科、儿科、康复科、神经科使用，对言语、构音、语音、鼻音信号进行检测、处理、编辑和储存，供言语、构音、鼻音障碍诊断康复用。 五、产品特性 系统可提供主客观相结合的构音功能评估，包含构音器官评估、运动评估、发音评估和交谈评估，能分析出下颌距、舌距、舌域距、口腔轮替运动速率、浊音起始时间、音征长度、走势、送气时间比率、清浊音比率、语音类型和构音清晰度等语音学参数及相关的舌位图、声位图等。系统提供异常构音矫治、构音器官运动、构音运动训练、语音训练和绕口令5个有针对性的训练模块，设计了不同难度、灵敏度的趣味康复训练内容。此外系统提供语音库管理，便于收集管理不同方言人群的语音学参数，提高评估的准确度和训练的精准度。 1) ★双屏显示技术（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证）：系统依据独特的分屏功能设计，通过软件多窗口交互控制机制，实现了不同屏幕显示不同内容的双屏功能；其中老师为主控屏，受训者为带触摸功能的操控制屏。主控屏上提供监控窗口，可通过摄像头实时采集图像，方便老师实时观察受训者的反应并控制评估过程的进行，同时也可避免受训者因目光注视或观看到评估结果等产生的各种不利于评估进行的情绪，又可清楚地了解受训者的实时评估情况。 2) 评估模块：分为器官评估、运动评估、发音评估和交谈评估四种不同层次主观和客观结合的评估模式，方便老师对受训者的实际水平进行选择性评估。 3) 康复训练能开展异常构音矫治、构音器官运动、构音运动训练、语音训练、绕口令五个训练模块。能根据构音功能评估提供动态、难度不同、灵敏度不同的个体化康复计划。 4) 语音库管理：用户可自定义添加、修改、删除语音库的语音，亦可查看某一个人的语音特征原始参数信息和某一个子语音库的原始参数信息；该语音库还根据年龄和性别分为了四大语音字库：男成年、女成年、男儿童、女儿童。每个语音子库的语音又分别由四大部分组成：核心韵母、复韵母、鼻韵母和辅音。 5) ★通过采集正常人的各种语音的特征，记录元音和辅音的语音特征的均值，标准差，均值加1.96标准差、均值减1.96标准差，为筛查评估和康复训练部分评估和训练提供标准的语音识别特征参数。（提供质量检验机构出具的检验报告予以佐证） 6）精细化用户管理系统，统一用户基础属性、形成结构化管理框架，包含管理员、医生、治疗师、患者四种用户角色，实现系统数据分层管理； | 台 | 1
26 | 铁皮柜 |  | 个 | 2
合计 | 合计